ОТСАСЫВАТЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОХ-10-«Я-ФП» Исполнения: ОХ-10-«Я-ФП»-04 ОХ-10-«Я-ФП»-05 ОХ-10-«Я-ФП»-06 Руководство по эксплуатации. Паспорт. СИАШ ПС 9451.010.010.2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1.Введение………………………………………………………………………………………… 2.Назначение……………………………………………………………………………………… 3.Технические характеристики………………………………………………………………….. 4.Комплект поставки…………………………………………………………………………….. 5.Устройство и принцип работы………………………………………………………………… 6.Указание мер безопасности……………………………………………………………………. 7.Подготовка изделия к работе………………………………………………………………….. 8.Порядок работы………………………………………………………………………………… 9.Техническое обслуживание………………………………………………………………… 10.Текущий ремонт……………………………………………………………………………… 11.Характерные неисправности и методы их устранения…………………………………….. 12.Сведения о рекламациях……………………………………………………………………… 13.Утилизация…………………………………………………………………………………… 14.Правила транспортирования и хранения……………………………………………………. 15.Гарантийные обязательства………………………………………………………………….. Регистрационное удостоверение (копия)………………………………………………………. 16.Свидетельство о приемке…………………………………………………………………….. 17.Свидетельство об упаковке…………………………………………………………………... 18.Свидетельство о консервации………………………………………………………………... Приложения: Гарантийный талон №1………………………………………………………………………….. Гарантийный талон №2………………………………………………………………………….. | 3 3 3 3 5 6 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12 13 13 13 14 14 |
| --- | --- |

2

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящий паспорт (ПС) является совмещенным документом с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

1.2.Паспорт предназначен для ознакомления с отсасывателями хирургическими ОХ-10 «Я-ФП» исполнений 04; 05; 06, (далее по тексту отсасыватели или отсасыватель). Исполнение корпуса – сталь с полимерным покрытием и пластиковый полимер, разрешённый к использованию в медицинских учреждениях.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Отсасыватели  предназначены для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций и других необходимых случаях. Модель ОХ-10-06 «Я-ФП» предназначена для вызывания искусственного аборта на малом сроке беременности.

2.2.Отсасыватели обеспечивают циклический  режим работы с обязательными перерывами, равными половине рабочего цикла.

2.3.Отсасыватели могут быть использованы в перевязочных, хирургических, гинекологических  и других отделениях лечебных учреждений.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Отсасыватели работают от сети переменного тока 220 ±22 В, частотой 50 Гц.

3.2.Мощность, потребляемая отсасывателями, указана в таблице №1.

Таблица №1

| Исполнение | Потребление, Ватт |
| --- | --- |
| ОХ-10-04«Я-ФП» | 145 |
| ОХ-10-05«Я-ФП» | 145 |
| ОХ-10-06«Я-ФП» | 160 |

3.3.Габаритные размеры отсасывателей соответствуют данным, указанным в таблице №2.

Таблица №2

| Исполнение | Размеры, мм. |
| --- | --- |
| ОХ-10-04«Я-ФП» | 360х320х480 |
| ОХ-10-05«Я-ФП» | 350х305х795 |
| ОХ-10-06«Я-ФП» | 444х400х850 |

3.4.Разрежение в ёмкостях, создаваемое отсасывателями соответствует данным, указанным в таблице №3

Таблица №3

| Исполнение | Разрежение КПа |
| --- | --- |
| ОХ-10-04«Я-ФП» | 90 |
| ОХ-10-05«Я-ФП» | 90 |
| ОХ-10-06«Я-ФП» | 90/ 80 |

3.5.Время выхода отсасывателей  на рабочий режим не должно превышать 60 сек.

3.6.Временные интервалы непрерывной работы отсасывателей в течении суток с обязательным перерывом, равным не менее 50% времени работы, соответствует данным, приведённым в таблице №4

3

Таблица №4

| Исполнение | Время работы, мин |
| --- | --- |
| ОХ-10-04«Я-ФП» | 240 |
| ОХ-10-05«Я-ФП» | 240 |
| ОХ-10-06«Я-ФП» | 120 |

3.7.Масса отсасывателей соответствует данным, указанным в таблице №5

Таблица№5

| Исполнение | Масса, кг |
| --- | --- |
| ОХ-10-04«Я-ФП» | 15 |
| ОХ-10-05«Я-ФП» | 19,5 |
| ОХ-10-06«Я-ФП» | 26 |

3.8. Производительность отсасывателей соответствует данным, указанным в таблице №6

Таблица№6

| Исполнение | Производительность, л/мин |
| --- | --- |
| ОХ-10-04«Я-ФП» | 20 |
| ОХ-10-05«Я-ФП» | 20 |
| ОХ-10-06«Я-ФП» | 15 |

3.9.Объёмы ёмкостей сборников для всех моделей равны 2500 мл, модель ОХ-10-06 «Я-ФП» дополнительно оснащена двумя дополнительными ёмкостями объёмом 500 мл.

3.10.Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов.

3.11.Отсасыватели по безопасности соответствуют требованиям ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ Р ИСО 10079.1, со степенью защиты от опасности поражением электрическим током класс 1 тип В.

3.12.По степени защиты от влаги отсасыватели относятся к обычным изделиям по ГОСТ Р 50267.0.

3.13.Условия эксплуатации отсасывателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150: температура от +10 С до + 35 C; относительная влажность – 80 % при температуре 25 С.

3.14.Средняя наработка отсасывателя на отказ  не менее 1500 ч

3.15.Корректированный уровень звуковой мощности создаваемый отсасывателем при работе не должен  превышать 60 дБА.

3.16.Съемные сборочные единицы отсасывающего контура устойчивы

к предстерилизационной очистке по МУ 287-113 с применением моющего раствора, со-держащего 0,5%  перекиси водорода по ГОСТ 177 и  0,5%  моющего средства по

ГОСТ 25644. Наружные поверхности отсасывателей  устойчивы к дезинфекции по МУ 286-113 протиркой 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%

моющего средства по ГОСТ 25644.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1.Комплект поставки для ОХ-10-04 «Я-ФП»

4

Таблица №7

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Отсасыватель ОХ-10- «Я-ФП»-04 | 1 шт |
| Трубка аспирационная 2 м. | 1 шт |
| Трубка с фильтром воздушн. | 1 шт |
| Катетер | 1 шт |
| Паспорт | 1 шт |
| Переключатель педальный | 1 шт |
| Запасные части |  |
| Фильтр воздушный | 2 шт |
| Вставка плавкая 2 А | 2 шт |

4.2.Комплект поставки для ОХ-10-05 «Я-ФП»

Таблица №8

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Отсасыватель ОХ-10- «Я-ФП»-05 | 1 шт |
| Трубка аспирационная 2 м. | 1 шт |
| Трубка с фильтром воздушн. | 1 шт |
| Катетер | 1 шт |
| Паспорт | 1 шт |
| Переключатель педальный | 1 шт |
| Запасные части |  |
| Фильтр воздушный | 2 шт |
| Вставка плавкая 2 А | 2 шт |

4.3.Комплект поставки для ОХ-10-06 «Я-ФП»

Таблица №9

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Отсасыватель ОХ-10- «Я-ФП»-06 | 1 шт |
| Абортная аспирационная трубка 6 | 1 шт |
| Абортная аспирационная трубка 7 | 1 шт |
| Абортная аспирационная трубка 8 | 1 шт |
| Трубка аспирационная 2 м. | 1 шт |
| Трубка с фильтром воздушн. | 1 шт |
| Катетер | 1 шт |
| Паспорт | 1 шт |
| Переключатель педальный | 1 шт |
| Запасные части |  |
| Фильтр воздушный | 2 шт |
| Вставка плавкая 1 А | 2 шт |
| Вставка плавкая 2 А | 2 шт |

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Отсасыватель состоит из:

- Металлического корпуса с ручкой для перемещения при помощи установленных колёсных опор, имеющего ниши с держателями для размещения ёмкостей-сборников.

- Ёмкости- сборника объёмом 2500 мл ( в ОХ-10-06 дополнительно 2 ёмкости по 500 мл)

5

- Вакуумного насоса поршневого типа

- Регулятора разряжения

5.2.Подключение отсасывателя к сети питания осуществляется с помощью трёхпроводного сетевого кабеля с контактной частью контура заземления.

5.3.На панель блока управления вынесены:

5.4.1.Выключатель «Сеть».

5.4.2.Индикатор включения красного цвета (кроме модели ОХ-10-06)

5.4.3.Ручка регулятор разрежения.

5.4.4.Технисекое устройство индикации разряжения. В модели ОХ-10-06 на панели управления находятся таких устройства.

5.4.4. Два переключателя режимов работы (только для модели ОХ-10-06)

5.4.5.Разъёмный воздушный клапан (только для модели ОХ-10-06)

Принцип работы основан на создании вакуумного разряжения в ёмкости-сборнике и подключенной к ней трубке аспирационной. Помещая аспирационную трубку  в излишках жидкости, происходит собирание данной жидкости в ёмкость за счёт разницы давления, создаваемой вакуумным насосом. Ёмкость сборник оснащена клапаном от переполнения, защищающей отсасыватель от перелива собираемой жидкости. Степень разрежения, а соответственно и скорость забора жидкости настраивается ручкой-регулятором.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.К эксплуатации отсасывателей допускаются лица среднего медицинского персонала, внимательно изучившие настоящий паспорт, освоившие правила эксплуатации и прошедшие инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок».

6.2.ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт отсасывателя, включенного в сеть.

6.3.Выключать отсасыватель можно только после полного сброса разряжения (минимум 0,02МПа). Сброс разряжения производится ручкой регулятором в её крайнем левом положении. В модели ОХ-10-06 сброс разряжения производится при помощи переключателя педального.

6.4.Перед каждым использованием необходимо стерилизовать все части отсасывателя, находящимися в контакте  с собираемой жидкостью.

6.5.Не используйте отсасыватель с неисправным клапаном переполнения, установленным в ёмкости-сборнике.

6.6.В случае закупоривания аспирационной трубки или подключенного к ней катетера, необходимо пережать аспирационную трубку выше места закупоривания и дождавшись максимального разрежения, резко отпустить. Повторять данную процедуру до очищения трубки.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1.Извлечь отсасыватель из транспортной тары.

7.2.Проверить комплектность отсасывателя.

7.3.После транспортирования отсасывателя в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть ее выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

7.4.Произвести дезинфекцию деталей отсасывателя (аспирационной трубки, катетера, ёмкости-сборника) в соответствии с МУ-287-113. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей корпуса отсасывателя. Наружные поверхности отсасывателя обрабатывают тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом (тампон должен быть отжат).

6

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Для исполнений ОХ-10-04, ОХ-10-05

8.1.1.Установить отсасыватель на ровную поверхность, с уклоном не более 15°

8.1.2.Вставить ёмкости сборники в нишу корпуса отсасывателя.

8.1.3.Подключить аспирационную трубку к штуцеру «вход» на крышке ёмкости сборника без предохранительного клапана.

8.1.4.Соединить короткой трубкой штуцер «выход» на крышке ёмкости без предохранительного клапана со штуцером «вход» на крышке ёмкости с предохранительным клапаном.

8.1.5.Подключить фильтр для жидкости при помощи трубок, идущих в комплекте, к штуцеру «выход» на крышке ёмкости с предохранительным клапаном к штуцеру на корпусе отсасывателя. При установке ориентировать метку на корпусе фильтра к ёмкости сборнику.

8.1.6.При необходимости подключить катетер к аспирационной трубке.

8.1.7.Включить отсасыватель в питающую сеть 220 В

8.1.8.Включить отсасыватель при помощи клавиши «Сеть», отрегулировать необходимый уровень разряжения ручкой регулятором. Степень разряжения отображается на  техническом устройстве индикации разряжения.

8.1.9.Начать работу, визуально контролируя уровень заполнения ёмкостей сборников.

8.1.10.При достижении уровня жидкости максимально возможного, сбросить разряжение, повернув ручку регулятор в крайнее левое положение. Выключить отсасыватель при помощи клавиши «Сеть».

8.1.11.Слить жидкость из ёмкостей сборников, отсоединить катетер, аспирационную и переходную трубки, промыть под струёй проточной воды. При сильном загрязнении допускается замачивание в теплой воде с добавлением моющих средств по ГОСТ 25644-88 (0,5% средств типа «Лотос» или «Астра»). Для очистки остатков крови и мокроты использовать соляной раствор.

8.1.12.Произвести дезинфекцию снятых деталей, включая крышку ёмкостей сборников, согласно МУ-287-113.

8.1.13.Перед хранением снятые детали необходимо просушить.

8.2. Для исполнения ОХ-10-06

8.2.1.Установить отсасыватель на ровную поверхность, с уклоном не более 15°

8.2.2.Вставить ёмкости сборники объёмом 500 мл в нишу корпуса отсасывателя. 8.2.3.Подключить аспирационную трубку к штуцеру «вход» на крышке ёмкости сборника без предохранительного клапана.

8.2.4.Соединить короткой трубкой штуцер «выход» на крышке первой ёмкости со штуцером «вход» на крышке второй ёмкости.

8.2.5.Подключить фильтр для жидкости при помощи трубок, идущих в комплекте, к штуцеру «выход» на крышке второй ёмкости к штуцеру на корпусе отсасывателя. При установке ориентировать метку на корпусе фильтра к ёмкости сборнику.

8.2.6.Включить отсасыватель в питающую сеть 220 В, нажать клавишу «Сеть»

8.2.7.Активировать отсасыватель, нажав на кнопку «Пуск».

8.2.8.Стрелка устройства индикации «Стадия I» должна подняться выше показания 0,09 МПа, после чего произойдёт отключение насоса.

8.2.9.Перекройте методом перегиба аспирационную трубку и с небольшим усилием нажимайте педальный переключатель. При этом стрелка устройства индикации «Стадия II» должна увеличивать показания в соответствии с уменьшением показаний «Стадия I», до того как давление не будет уравновешено. Стрелка устройства индикации «Стадия II» не должна превышать отметки 0,005 МПа во время падения давления в течении 10 минут.

7

Стрелка устройства индикации «Стадия II» не должна быть ниже отметки 0,02 МПа при нажатии на разъёмный клапан. Это означает, что соединения и регулировка давления функционируют в правильном порядке.

8.2.10.После проверки прибора разогните  аспирационный шланг и нажимая на педальный переключатель, сбросьте давление до нулевой отметки на устройстве индикации «Стадия I».

8.2.11.Выключите отсасыватель из сети питания, разберите съёмные части в обратном порядке процесса сборки.

8.2.12. Произвести дезинфекцию снятых деталей, включая крышку ёмкостей сборников, согласно МУ-287-113.

8.2.13. Перед хранением снятые детали необходимо просушить.

8.2.14. Рекомендации по использованию ОХ-10-06 при проведении искусственного аборта.

- Нажмите кнопку «Пуск» и после того, как разрежение на устройстве индикации «Стадия I» достигнет максимума и насос отключится. При помощи педального переключателя активируйте разряжение, проводите операцию по искусственному аборту.

- В случае, когда разряжения не достаточно для обеспечения проведения операции на стадии-II, повторно нажмите на кнопку «Пуск».

- В случае необходимости оперативного прекращения операции, нажмите на  разъёмный воздушный клапан.

- В клинических условиях отсасыватель должен использоваться вместе с двумя жидкостными ёмкостями сборниками объёмом 500 мл. Это должно предотвращать попадание жидкости во вторую ёмкость сборник. В случае, когда заполненный объем первой ёмкости сборника достигает предусмотренного значения, необходимо остановить всасывание. Освободите и прочистите ёмкость, затем снова используйте его. Вторая ёмкость считается буферным и может предотвратить попадание жидкости во внутреннюю часть отсасывателя.

- После окончания операции произвести чистку элементов отсасывателя, согласно п.п. 8.1.11-8.1.13.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.Для обеспечения надежной работы отсасывателей проводить своевременное техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим паспортом.

9.2.Условия проверки.

9.2.1.Проверка технических характеристик производится при номинальном питающем напряжении и нормальных условиях, за которые принимаются:

напряжение питания 220 В ±10 %, 50 Гц температура окружающего воздуха  25±10 C, относительная влажность воздуха 65±15 %, атмосферное давление 84 – 106,7 кПа, 630-800 мм.рт.ст.

9.2.2. Перед проведением проверки отсасывателей необходимо: произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на отсасыватель и приборы, применяемые для ее проверки.

9.3. Проведение проверки.

9.3.1. При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность

- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, состояние сетевого шнура и вилки

- отсутствие соединившихся или слабозакрепленных элементов схемы

9.3.2. При вскрытии отсасывателя и проведении профилактических работ следует иметь ввиду меры безопасности, указанные в разделе 6.

8

9.3.3. Перед проверкой технических характеристик проводится опробирование работоспособности отсасывателя.

9.4. Перечень основных проверок технического состояния приведен в таблице №10.

Таблица №10

| Виды технического обслуживания | Кем выполняется. Периодичность технического обслуживания | Содержание работ, методы и средства проведения технического обслуживания | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Периодическое техническое обслуживание | Специалисты, занимающиеся эксплуатацией отсасывателя 1 раз в месяц | ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ |  |
|  | 1 РАЗ в 6 МЕСЯЦЕВ | Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром при его легком покачивании и покручивании вблизи мест заделки без применения специальных инструментов и оборудования. | На поверхности шнура не должно быть разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы и заделка шнура должна быть прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты. |

9.4.1.Все измерительные приборы, используемые при испытаниях, должны быть соответствующим образом поверены.

9.4.5.В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия отсасывателя или его отдельных узлов техническим характеристикам, указанным в разделе 3, дальнейшая эксплуатация отсасывателя не допускается и он подлежит ремонту или замене.

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1.Общие положения.

10.1.1.Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий.

10.1.2.При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

10.2.Содержание текущего ремонта

10.2.1.Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение неисправностей;

- отыскание и исправление неисправностей;

- проверка работоспособности аппарата после ремонта.

10.3.Обнаружение неисправностей

10.3.1.Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 11 настоящего паспорта.

10.4.Текущий ремонт в течении гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

10.5.После выполнения текущего ремонта проведите проверку технического состояния.

9

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1.Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения приведены в таблице №11.

Таблица №11

| № п/п | Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальное разряжение менее 0,09МПа | 1. Утечка из отверстий ёмкости сборника | 1. Прочистить отверстия ёмкости сборника или заменить крышку. | 1. Произвести ремонт всех частей возможной утечки. 2. Вовремя заменить соединительные аспирационные трубки. |
|  |  | 2. Утечка из соединения аспирационных трубок. | 2. Проверить соединения аспирационных трубок. |  |
|  |  | 3. Неисправен регулятор разряжения. | 3. Проверить и очистить регулятор разряжения. |  |
| 2. | Минимальное разряжение более 0,04 МПа | 1. Закрыто отверстие предохранительного клапана. | 1. Промойте предохранительный клапан. | 1. Вовремя осушайте ёмкость сборник с предохранительным клапаном. 2. Синяя отметка на воздушном фильтре означает вход воздуха и присоединяется трубкой к ёмкости-сборнику. |
|  |  | 2. Перекрыто или засорено аспирационное трубчатое соединение. | 2. Промойте или замените аспирационнуютрубку. |  |
|  |  | 3. Загрязнен воздушный фильтр. | 3. Замените воздушный фильтр. |  |
| 3. | При включении в электросеть отсасыватель не работает | 1. Нет напряжения в питающей сети. | 1. Проверить напряжение в сети. | Обратиться к квалифицированному специалисту для проведения ремонтных работ. |
|  |  | 2. Перегорел предохранитель 2А. | 2. Заменить предохранитель 2А |  |
|  |  | 3. Нарушен контакт в шнуре питания или вилке. | 3. Заменить шнур питания или вилку. |  |
| 4. | Отсасыватель создаёт разряжение на стадии I, но не отключается. (ОХ-10-06) | Утечки в трубопроводах внутри отсасывателя | Устранить утечки, заменив неисправный трубопровод | Обратиться к квалифицированному специалисту для проведения ремонтных работ. |
|  |  | Утечки в разъёмном воздушном клапане | Заменить разъёмный воздушный клапан |  |
|  |  | Неисправен электронный датчик разряжения | Заменить электроннй датчик разряжения. |  |
|  |  | Неисправна электронная плата управления | Заменить электронную плату управления |  |
| 5. | Стрелка устройства индикации «Стадия II» очень медленно падает (ОХ-10-06) | Утечка в крышке ёмкости или в воздушном фильтре | Прочистить все соединения ёмкостей, заменить фильтр | Обратиться к квалифицированному специалисту для проведения ремонтных работ. |
|  |  | Утечки в разъёмном воздушном клапане. | Заменить разъёмный воздушный клапан |  |
| 6. | Перегорает предохранитель | 1. Напряжение в сети превышает норму. | 1. Проверить сеть питания и устранить неполадку. | Обратиться к квалифицированному специалисту для проведения ремонтных работ. |
|  |  | 2. Короткое замыкание в электрической цепи. |  |  |

10

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1.В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТСАСЫВАТЕЛЯ ИЛИ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ  В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ОТСАСЫВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

-заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца отсасывателя;

-дефектную ведомость;

-гарантийный талон.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

13.1.Утилизация отсасывателей  осуществляется в порядке, предусмотренном СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» для отходов класса Б.

14. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

14.1.Отсасыватель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80% при температуре окружающего воздуха +25 С. Отсасасыватели должны храниться на стеллажах не более чем в один ряд.

14.2.В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

14.3.Запасные части, принадлежности и эксплуатационную документацию помещены в пакеты из  плёнки полиэтиленовой

14.4.Отсасыватели транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444  и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки- контейнерами и мелкая отправка. Условия транспортирования отсасывателей по условиям хранения 1 ГОСТ 15150.

14.5.Транспортирование и хранение отсасывателей без упаковки завода – изготовителя не гарантирует сохранность отсасывателей. Повреждения отсасывателя в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

14.6.Перед длительным хранением отсасыватель должен быть законсервирован по ГОСТ 9.014.В3-10, ВУ-5. Срок защиты без переконсервации 1 год.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1.Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода отсасывателя в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

15.2.В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет отсасыватель по предъявлении гарантийного талона.

Адрес предприятия изготовителя: 		ООО «Ферропласт Медикал»

Юридический. адрес: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос.Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль,  пр-т Толбухина,  д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90;

E-mail: ferroplast@mail.ru. Тел Сервис центра 8(9019) 94- 40-56  e-mail: fm.servis@mail.ru

11

12

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отсасыватель хирургический ОХ-10 - «Я-ФП», исполнение______________________________

ТУ 9444-015-55307168-2010.

Заводской номер________________ соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска ____________________      Начальник ОТК_____________        Штамп ОТК

(год, месяц, число)

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Отсасыватель хирургический ОХ-10 - «Я-ФП», исполнение______________________________

ТУ 9444-015-55307168-2010.

Заводской номер___________ упакован_______________________________________________

(наименование предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки_____________________________________________

Упаковку произвёл_________________________________________________(подпись)

Изделие после упаковки принял______________________________(подпись)

18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Отсасыватель хирургический ОХ-10 - «Я-ФП», исполнение______________________________

ТУ 9444-015-55307168-2010.

Заводской номер___________ подвергнут______________________________________________

(наименование предприятия, производившего консервацию)

согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом

Дата консервации_____________________________________________

Срок консервации_____________________________________________

Консервацию произвёл_________________________________________________(подпись)

Изделие после консервации принял______________________________(подпись)

13

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

изделия медицинской техники

Отсасыватель хирургический ОХ-10 - «Я-ФП», исполнение__________________________

ТУ 9444-015-55307168-2010.

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен__________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию_______________________________________________________

(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

изделия медицинской техники

Отсасыватель хирургический ОХ-10 - «Я-ФП», исполнение__________________________

ТУ 9444-015-55307168-2010.

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен__________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию_______________________________________________________

(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)

14